## Troškovnik
DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE
I.Mažuranića 28/B
HR-23 000 ZADAR
OIB: 82455745471
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - STOMATOLOŠKA STOLICA
T R O Š K O V N I K
Red. br. | Opis predmeta nabave - Minimalne tehničke karakteristike koje trebaju biti zadovoljene | Potvrda tehničke karakteristike, u kolonu upisati DA ili NE te ponuđenu vrijednost (ako je primjenjivo) | U kolonu upisati broj stranice kataloga / prospekta / specifikacije / izjave ovjerenih od strane proizvođača ili od strane ovlaštenog zastupnika proizvođača za EU na kojoj je vidljiva tražena karakteristika
1 | 2 | 3 | 4
1. | Fiziološki stolac za pacijenta
1.1 | Osnovna konstrukcija od lijevanog aluminija ili druge visoko kvalitetne metalne legure
1.2 | Dijelovi: čelični galvaniziran
1.3 | Mogućnost montaže jedinice bez potrebe za fiksiranjem jedinice u podlogu
1.4 | Nosivosti za težine minimalno 150 kg ili više
1.5 | Pomicanje fiziološke jedinice u vertikali
1.6 | Minimalno 7 položaja stolca uključujući Trendelenburg položaj
1.7 | Automatski položaj za ispiranje usta pacijenta
1.8 | Sinkronizirano pokretanje sjedećeg naslona i leđnog naslona
1.9 | Tri opcije upravljanja stolcem: uz pomoć tipkovnice na liječničkom elementu, asistentskom elementu i putem nožne upravljačke pedale
1.10 | Mogućnost regulacije naslona glave
1.11 | Blokada kretanja stolice kada su nasadni instrumenti aktivni
1.12 | Sigurnosna funkcija za trenutno zaustavljanje stolice
1.13 | Mogućnost zaustavljanja stolca bilo kojom tipkom tastature ili nožnom pedalom
1.14 | Presvlaka bez šavova otporna na dezinficijense
1.15 | Lijevi naslon za ruke pacijenta
1.16 | Boje presvlake – po izboru naručitelja.
2. | Nožna kontrola
2.1 | Multifunkcijska nožna kontrola sa željeznom bazom
2.2 | Funkcija upravljanja stolcem
2.3 | Funkcija upravljanja reflektorom
2.4 | Prekidač/taster za uključivanje/isključivanje spray funkcije na odabranom nasadnom instrumentu
2.5 | Prekidač/taster za uključivanje funkcije "air-blower" tj. ispuhivanje zrakom na odabranom nasadnom instrumentu
2.6 | Prekidač/taster za pokretanje i regulaciju brzine tj. intenziteta rada nasadnih instrumenata
3 | Liječnički element
3.1 | Pantogram ruka
3.2 | Pozicioniranje liječničkog elementa vertikalno i horizontalno
3.3 | Instrument konzola s mogućnošću ugradnje do 6 crijeva za instrumente.
3.4 | Redosljed instrumenata na dentalnom elementu: prema odabiru korisnika
3.5 | Fleksibilni nosači crijeva za instrumente sa pomakom lijevo/desno, gore/dolje bez trzanja, bez kočnica
3.6 | Instrumenti montirani odozgo
3.7 | Crijeva instrumenata izrađena od materijala otpornog na standardne dezificijense
3.8 | Pomična tacna za instrumentarij od nehrđajučeg čelika sa silikonskom podloškom. Tacna i podloga se mogu odstraviti i autoklavirati.
3.9 | Korisnički zaslon osjetljiv na dodir s kontrolom brzine motora i snage skidača kamenca
3.10 | Tastatura vodootporna, otporna na dezinficijense.
3.11 | Nepovratni ventil (sustav protiv kontaminacije): integriran
3.12 | Off/on reflektor
3.13 | Mogućnost upravljanja pokretima stolice
3.14 | Regulacija intenziteta svjetla na instrumentima
3.15 | Regulacija smjera rotacije mikromotora
3.16 | Blokiranje aktivacije korisničkog zaslona/ tastature tijekom procesa dezinfekcije površine
3.17 | Manualno/automatsko ispiranje fontane i punjenje čaše
3.18 | 4 crijeva za instrumente: 1 x puster, 1 x električni mikromotor, 2 x turbinska crijeva
4. | Puster sa crijevom – 1 kom
4.1 | Minimalno tri funkcije zrak, voda i sprej
4.2 | Mlaznica i kućište izrađeno od nehrđajučeg čelika koje se može skidati, dezinficirati ili autoklavirati
5 | Električni mikromotor sa crijevom - 1 kom
5.1 | Tip: bez četkica
5.2 | Unutarnji sprej
5.3 | Min. okretni moment: 2,5 Ncm
5.4 | Minimalna snaga 70 W
5.5 | Regulacija broja okretaja u rasponu od min. 500 do 40 000 okr/min ili više
5.6 | Mogućnost autoklaviranja
6. | Turbinski bič – 2 kom
6.1 | Sa optičkim vlaknima, predviđen za spajanje na spojku za turbinu (turbina sa LED svjetlom)
7 | Asistent element, higijenski blok i fontana
7.1 | Higijenski blok spojen uz stolac što prati njegovo kretanje gore/dolje
7.2 | Rotirajuća fontana min 250°, otporna na standardne dezificijense, može se ukloniti i autoklavirati
7.3 | Mogućnost lakog odvajanja slavine radi svakodnevnog higijenskog održavanja / autoklaviranja
7.4 | Crijevo za sisaljku za slinu s ugrađenim filterom koji zaustavlja velike čestice otpada
7.5 | Crijevo za kiruršku sisaljku s ugrađenim filterom koji zaustavlja velike čestice otpada
7.6 | Sustav boce za destiliranu vodu od minimalno 2 L
7.7 | Asistentski element podesiv po visini s tipkama za upravljanje
7.8 | Priprema za suhu sukciju s ugrađenim separatorom aspiracije
7.9 | Mogućnost dodavanja automatiziranog sustava za dezinfekciju linije vode
8 | Reflektor
8.1 | Montiran na stolicu
8.2 | LED reflektor pomičan u svim smjerovima
8.3 | Jačina radnog svjetla min.45.000 LUX-a
8.4 | Mogućnost regulacije jačine svjetla
8.5 | Upravljanje putem liječnike tastature, tastature asistenta ili nožnog upravljača
9 | Terapeutska stolica za liječnika
9.1 | Na kotačima
9.2 | Podešavanje visine stolice u rasponu od min 420 mm do 540 mm ili više
9.3 | Naslon za leđa
9.4 | Boja tapecirunga: po izboru naručitelja
10 | Kirurški aspirator kompatibilan sa ponuđenom stolicom
10.1 | Za suhu aspiraciju s kutijom
10.2 | Max. protok: 1250 l / min
10.3 | Max. vakuumski nivo: 130 mbar
10.4 | Za jedno radno mesto
11 | Ostalo
11.1 | Montaža, isporuka i edukacija korisnika uključeno u ponudu
11.2 | Pružanje usluge servisa od strane lokalnog servisera
11.3 | Garancija min 24 mjeseca
11.4 | Osigurani rezervni dijelovi tijekom minimalno 10 godina.
11.5 | Mogućnost raznih naknadnih nadogradnji, kao što su dodatni nosači za instrumente (crijeva), monitor, intraoralna kamera, dodatna tacna za instrumente i slično.
Pečat i potpis,